第六包：电动手术台等
	编号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	电动手术台
	15个
	一、性能特点

1适用范围：适用于显微外科、普外、胸心外科、妇产科等各种手术，台面复合弯曲，为胆、肾手术提供方便。

2运行平稳：推行灵巧自如，锁止安全可靠。

*  3电控系统：运行器件电源为DC24V，运行平稳，维护方便，保证2万次无故障运行。

*  4材质：底座、立柱外罩、滑板及所有附件采用优质不锈钢制造，采用聚氨酯注塑成型床面，方便术后清洗。

   5台面调节方式：采用手控器按键操作，方便灵活、定位可靠。

*  6运行噪音：≤50dB
*  7电源容量:≤200VA

二、技术规格

   1台面长度：≥2000mm

   2台面宽度：≥470mm

*  3台面高度：560-810mm

*  4台面前后倾:±25º

*  5台面左右倾:±20º

*  6头板: 上折:30º; 下折:90º

*  7背板: 上折:85º; 下折:-10º

*  8标准配置附件一套，其中支肩架、支腰架增加一对。

	2
	手术无影灯
	15个
	*  1灯头直径：700mm

   2灯头外形：全封闭流线型，符合空气动力学设计，满足高标准的层流效果。

*  3反光罩：采用先进的镀膜工艺，多镜面整体反射。

*  4调光系统：数字控制，八段落亮度选择，并有照度记忆功能和宽电压工作特性，市电AC180V-250V范围内工作稳定，抗干扰能力强。

 5灯泡切换：0.5秒内切换到备用灯泡，具有主副灯失效指示。

6灯泡：进口灯泡，寿命达到1000小时。

7调焦手柄：可拆卸消毒，手柄外套能高温灭菌≤134º。

*  8平衡臂挂系统：六组关节联动，360º全方位设计，满足手术中不同高度和角度的需要，定位稳定。

*  9照度：80000-150000 （LUX）

10色温：4500k±250k

11光斑直径：160-280mm

12聚焦深度：≥600mm

13聚焦范围：700-1200mm

14灯泡功率：24V，150W

15灯泡垂直移动范围：≥110mm

16灯头最大旋转半径：≥2000mm

17温升（工作区域）：<13ºC

18术者头部温升：<2ºC

19吸热系统：符合KG3标准。

*  20灯面罩：采用进口防爆，耐高温的工程材料。

21控制面板：具有电控拉手，调节方便。

22功率：≤200W

	3
	手术器械台
	15个
	性能指标：

1材料：全部为304优质不锈钢材料。

2推动灵活自如，锁止安全可靠。

3材料厚度：立柱：≥2.5mm , 板材：≥1.2mm

4双层带围挡。

   5尺寸（长×宽×高）：700×400×800mm

	4
	手术器械车
	4个
	性能指标：

1材料：全部为304优质不锈钢材料。
2推动灵活自如，锁止安全可靠。

3材料厚度：立柱：≥2.5mm , 板材：≥1.2mm

4双层带围挡。

   5尺寸（长×宽×高）：900×440×800mm

	5
	更衣柜
	16个
	一、要求
1材料厚度为1.2mm

2 要求表面喷塑处理

3 不允许有毛刺

4 尺寸：1220×500×1790mm 


注：1、挂*号的为重点技术指标，不符合要求的厂家不能参加招标。
2、整包中标。

3、货到验收合格后15日内，支付货款的 90%，余款 10%如无质量问题，自合同签定之日起第12个月内付清。
4、交货日期：自招标后15日内交付使用。

