(附件1)全能麻醉机参数

一国际知名品牌，整机进口。机架非金属一次成型。有备用电池，可使用90分钟以上。适合内窥镜模式，具备顶光灯。

二 气源

1氧气、空气两种气源

2快速充氧35-50升/分。

三 呼吸回路

1具有紧闭循环，半紧闭半开放、全开放模式。

2模块化回路，无需如何工具即可拆卸，可进行134摄氏度高温消毒。

3小儿、新生儿麻醉无需更换风箱，并可高温高压消毒。

4回路死腔量小，二氧化碳吸收罐容积小于1.2L，更适合小儿麻醉。

5吸入端和呼出端均有高精度流量传感器。

四 呼吸机

1气动电控。具有压力控制，容量控制两种模式。

2中文菜单显示操作，有自检程序和报警系统。

3潮气量可实时动态自动补偿。

4具有PEEP功能。

5呼吸参数：模式：PCV 、VCV、PLV潮气量25—1400ML

呼吸频率：5—60BPM  压力控制模式可做到5ML

呼吸比：2:1—1:4

PEEP：0、4—20CMH20

显示屏：5.5英寸 彩色TFT

五 麻醉蒸发器：双罐（异氟醚，七氟醚）

1具有温度，流量，压力自动补偿，流量范围0.2—15LMIN

2高精度输出，适合低流量麻醉

3为同品牌全进口产品

4具有自锁功能

（附件2）电子胃、肠镜

一 设备总体要求：1.主机配高清晰电子肠胃镜各一条。

2.原装进口电子镜。

3.在安徽省拥有厂家开设的内镜维修服务处。

4.内镜维修： 4.1：保修期后内镜维修期间应有备用镜替代，不影响正常工作。

4.2：内镜维修免收差旅费。

4.3：提供配件及维修价格清单。

4.4：提供内镜操作及维护和使用培训。

二 技术参数及要求

胃镜参数 1.视野角度≥140度

2.景深：3mm—100mm

3.先端部外径≤9.2mm

4.插入部外径≤9.2mm

5.钳子管道内径≥2.8mm

6.弯曲角度：6.1：上210，下90度；左，右100度。

6.2：内镜操作部具有3个功能遥控按钮，并可设置角度旋钮转动方式：链条转动，带动角度钢丝。

7.有效长度≥1030mm

8.全长≥1345mm

9.内镜整体可完全浸泡进行清洗和消毒。

10.配备原厂生产的测漏器，可与气泵相连连续、均匀泵气，无需手工泵气。

11.螺纹防水盖，密闭性好，可安全浸泡。

电子结肠镜 1.事业角度≥140度

2.景深：3—100

3.先端部外径≤12.8

4.插入部外径≤12.8

5.钳子管道内径≥3.7

6.弯曲角度：6.1：上180度，下180度；左，右160度

6.2：内镜操作部具有3个功能遥控按钮，并可设置角度旋钮转动方式：链条转动，带动角度钢丝。

7.有效长度≥1330

8.全长≥1650

9.内镜整体可完全浸泡进行清洗和消毒。

10.配备原厂生产的测漏器，可与气泵相连连续、均匀泵气，无需手工泵气。

11.螺纹防水盖，密闭性好，可安全浸泡。

三 主机必须与胃、肠镜配套。

（附件3）电动综合手术床

1.	维修24小时到位。

2.	标准手术床长宽度，辅以减压记忆棉，防水防静电。

3.	电动纵向移动大于300㎜。

4.	具有腰桥电动升降功能。(腰桥内置)（必备）

5.	内置电池，使用时无需交流电源，手术时无电线，增加手术安全性。（必备）

6.	垂直电动升降大于300 ㎜ ，最低高度小于700 ㎜。

7.	可透X光，满足C臂机使用。

8.	可一键还原初始状态。

9.	具有遥控、面板及脚踏控制。（必备）

10. 标配专业附件、位垫及麻醉支架。（必备）

（附件4）全能麻醉工作站

- 货物名称：全能麻醉工作站

- 投标要求：供应厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供相关证明

3、技术规格：

3.1    工作条件及基本配件

3.1.1    操作环境，温度：10℃至40℃，湿度：15至95﹪

3.1.2   电源：220Ⅴ（≥±10﹪）,50HZ

3.1.3   后备电池使用时间：90分钟

3.1.4   具有RJ45接口、USB接口、以太网连接功能

3.1.5   机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉，并可配置辅助工作台，方便麻醉记录

3.1.6   具备后备触摸配置，保证任何时候操作安全

3.1.7 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。（必备）

3.2气源

3.2.1  标配氧气、空气、笑气（N2Ｏ）三气源

3.2.2  氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

3.2.3  具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

3.2.4  快速充氧范围25—75L/min

3.2.5  辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口

3.3流量计

3.3.1  全电子流量计：具备最佳流量指示功能。（必备）

3.3.2  具备机械总流量计，机器完全断电状态下，仍可保证气体供给。（必备）

3.3.3  具备氧气、空气后备流量计

3.4  挥发罐

3.4.1  标配高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿

3.4.2  标配双罐，具有安全互锁功能；为七氟烷和异氟烷。

3.5  呼吸回路

3.5.1  回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

3.5.2  二氧化碳吸收罐，容积1500ml

3.5.3  内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

3.5.4  具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

3.5.5  具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。（必备）

3.5.6  具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。（必备）

3.5.7  具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别 ，并报警提示。（必备）

3.6  呼吸机

3.6.1  气动电控呼吸机，全中文操作和显示

3.6.2 提供辅助∕控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV（必备）

3.6.3  监护模式：配置麻醉模块时，手动通气可启动监护模式，仅仅用于麻醉模块的监测，有效消除所有呼吸机模块报警。

3.6.4  潮气量设置范围：20ml-1500ml

3.6.5  吸气压力设置范围：PEEP+5～60cmH20

3.6.6  呼吸频率：4-100次/分钟

3.6.7  呼吸比：4:1到1:8

3.6.8  压力限制范围：10到99cmH2O

3.6.9  电子PEEP,显示屏设置，范围：OFF,4到30cmH2O

3.6.10 吸气暂停：OFF,5%-60%吸气时间

3.6.11 带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5-30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）-60cmH2O

3.6.12 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

3.6.13  具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄露造成的吸入潮气量和潮气量的误差

3.6.14  智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

3.7 数字和波形监测

3.7.1 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

3.7.2 15寸彩色内置触摸屏，可同显示屏3通道波形，内置插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用，麻醉机标配麻醉气体、麻醉意识深度监测功能。（必备）

3.7.3具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄进行了修正，更加准确（必备）

3.7.4  监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、呼吸比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N20，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测

3.7.5  同屏幕3通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形）

3.7.6  潮气量监测范围：0到2500ml

3.7.7  PEEP监测范围：0-70cmH2O

3.8麻醉工作站功能

3.8.1可扩展连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征（必备）

3.8.2  配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面

3.8.3  可扩展连接CIS、PACS、LIS

3.8.4  连接监护仪、麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出（必备）

（附件5）麻醉监护仪

一 整体要求：1.在省内设有办事机构，能提供完善售后服务。

2.适合成人、小孩、新生儿患者，其配件同时达到适用标准。

二 产品要求：1.采用插件式设计，主机插槽位≥5个，支持外接辅助插件箱。

2.所有检测参数模块支持热插拔，模块与主机之间采用红外线传输稳定可靠。

3.采用智能散热系统。背板整体铸铝散热，适合手术室、复苏室安静、洁净工作环境需要。

4.产品电击防护等级为CF级。

5.主机采用彩色TFT屏幕，尺寸≥17英寸，屏幕分辨率≥1280*1024支持外接屏幕。

6.波形显示≥12道，具备趋势共存。

7.标配心电（五联）、呼吸、血氧、无创血压、脉搏、双体温、双有创、呼末二氧化碳检测、麻醉气体检测、BIS（麻醉深度）。

8.心电具有监护、诊断、手术滤波模式、抗手术室电刀、除颤等干扰能力强。

9.具有专利认证的ECG多导同步心率失常分析，在部分导联脱落、干扰时能准确检测心率，提升心率失常识别准确率。支持实时连续心率失常分析及支持ST模板。通过图形化的方式动态实时观察ST的变化。具备起搏自动分析功能，同时心电附件具备缆线疏通管理功能。

10.血氧检测范围0—100％，同时显示灌注指数，有专利技术，抗运动干扰和弱灌注干扰能力强。血氧附件为指套血氧探头，有小儿、成人分别专用。防水级别达2P*7，支持水洗及浸泡。

11.采用声光双重三级报警系统。具备120h趋势图表，48小时全息波形，标配CF卡（容量32G）

12.标配锂电，供电时间≥12小时，标配三通道热敏式记录仪。

（附件6）13C幽门螺杆菌检测仪

1.仪器用于13C -尿素呼气试验幽门螺杆菌检测，直接测量β射线，无需闪烁液和专门的暗室。

2.单机能保存检测结果≥500例；

3.探头高压在测量完毕后可自动关断，有效地保护GM管；

4.带电脑接口，可与局域网连接、信息共享；

5.可进行单卡或双卡的测量，无需提前设置；

6.对14C标准源的探测效率≥15％；

7.对14C本底的计数率≤40CPM；

8.仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差应≤30％；

9.仪器原理：电离计数方式；

10.测量时间：（1）测量样品时间≤250s　（2）标定本底时间≤1000s纠错

（附件7）全自动干式生化分析仪

仪器技术参数：

- 样 本：血清，血浆，全血（仅Hb）

- 测试项目：GLU，UA，T-Cho，TG，BUN，T-Bil，Ca, T-Pro, Alb, GOT, GPT, LDH, CPK,  Hb, Amy, GGT, ALP, Cre, HDL-C, FRA, IP, Mg

- 测试波长：5段波长（405，550，575，610，820纳米）

- 测量原理：对试剂呈色反应的反射强度的光学测量。

- 测量范围：每个测试项目个别设置。

- 处理速度：≥63个样本/小时

- 样本最小量：6x测试项目+38uL （血清，血浆测试的时候）

- 样本消耗量：4-6uL（每项测试）：血清，血浆测试的时候)

- 样本容器：全血：专用全血采血管（橙色帽管），专用离心容器；

血清/血浆：专用血清采血管（蓝色帽管）

10. 同时测定：3条单项试纸条或者一条多项试纸条，使用单项和多项试纸条时，最多可进行9项测试。

11. 校正方法：磁卡校正，专用血清校准两种校准方法。

12. 数据储存量：≥100个测试结果

13. 显示：20列 x 2行液晶显示器

14. 内置打印机：36-字符热敏打印机（58毫米宽）

15. 外部输出：RS-232C接口

16. 传输方式：单向或者双向传输。

17. 测试环境：温度：10-30度； 湿度：20-80%RH （无霜冻）

18. 电源：AC100-120V，220-240V 50/60Hz （使用变压器）